## 1
项目一、 | 医用冷藏箱
序号 | 技术性能名称 | 技术要求
1 | 立式，箱内有效容积 | ≥650L
2 | 箱内温度控制范围 | 2℃～8℃
3 | 数字显示箱内温度，微电脑控制,带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度。 | 具备
4 | 4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警.带远程报警接口 | 具备
5 | 5、蓄电池 | ≥48 小时，断电后可声光报警
6 | 8、无凝露，有自关门功能。 | 具备
7 | 9、门体上部配有安全门锁，可加挂锁，安全双门锁设计。 | 具备
8 | 10、 LED 照明灯 | 具备
9 | 11、冷凝水自动蒸发功能； | 具备
10 | 12、配置带价目条的搁物架和篮筐，搁架间距可调 | 具备
项目二 | 中频电疗仪
序号 | 技术性能名称 | 技术要求
1 | 产品结构形式 | 台面款式
2 | 输出通道 四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成 2组平面干扰治疗； 3内置多达 102种治疗处方，分 5种治疗模式，具有 4种平面干扰电输出模式； | 具备
3 | 有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； | 具备
4 | 输出电流强度 | 不超过50mA(r.m.s)
5 | 载波频率 | 载波频率 1kHz～12kHz，允差±10%；载波波形：脉冲波；
6 | 调制波频率 | 0～150Hz，允差±10%；
7 | 具有至少 8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波； | 具备
8 | 差频频率 | 0～200Hz，允差在±10%或±1Hz
9 | 差频变化周期 | 15s～30s，允差±10%；
10 | 动态节律 | 4s～10s，允差±10%；
11 | 连续工作时间：不少于4h； | 不少于4h；
12 | 具有电极加热功能 | 电极片温度 38℃～42℃，分 10档可调，允差±3℃
13 | 超温保护 | 电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示
14 | 开路保护 | 电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；
15 | 短路保护 | 电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示
16 | 过流保护 | 在 500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于 50mA时，发出声音和显示错误提示
17 | 噪声不大于 | 不大于： 45dB（A）
18 | 参数锁定功能，满足临床个性化需求 | 具备
19 | 配ABS仪器推车 | 具备
项目三 | 内窥镜冲洗器
序号 | 技术性能名称 | 技术要求
1 | 产品适用范围 | 产品与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。
2 | 适用液体 | 无菌液体、蒸馏水
3 | 适用泵管内径 | 3.2mm、4.8mm(壁厚1.6mm)
4 | 输出压强 | 340kPa(±5%)
5 | 输出流量 | ：0~300±30mL/min(3.2mm 内径泵管)0~600±60mL/min(4.8mm 内径泵管)
6 | 定时精度 | ±3s
7 | 无缝兼容Olympus、Pentax等本院在役品牌内镜主机及国产内镜主机 | 具备
8 | 水泵送水具有即送即停功能，避免手术中送水延时影响做手术的时间，满足临床手术不同需求 | 具备
9 | 精准定时，具备定时保护功能,避免忘记关闭仪器导致浪费情况 | 具备
10 | 档位设置，自动流量记忆 | 具备
11 | 电源式脚踏开关，方面操作，安全保护 | 具备
备注 | 1、报价资料密封并加盖鲜章；
2、各项目独立报价，项目数不限；
3、提供产品技术白皮书，按照技术要求真实响应；
4、采购人根据技术要求及价格确定中选产品，最低价非中选唯一条件。